## Slide 1
Tomografía por emisión de positrones,
una aportación de la ciencia y la tecnología a la salud
Dr. Héctor Alva Sánchez
halva@fisica.unam.mx
Instituto de Física, UNAM
9 de diciembre de 2025

## Slide 2: Tomografía por emisión de positrones
Físicos | Matemáticos | Ingenieros | Químicos | QFB | Médicos

## Slide 3: Tabla de los elementos

## Slide 4: Tabla de núcleos

## Slide 5: Tabla de núcleos

## Slide 6: Fotones: espectro electromagnético

## Slide 7: Decaimiento radiactivo
Núcleo inestable
(Padre)
Núcleo estable
(Hija)
Con la emisión de radiación
(partículas con masa y/o fotones)
Es un proceso nuclear espontáneo que involucra
la transformación del núcleo atómico, es decir:
Radiación: emisión y propagación de energía a través del espacio o de un material

## Slide 8: Radiación ionizante en medicina
Diagnóstico
Terapia
En cantidad pequeñas la probabilidad de causar daño es muy baja. La radiación (rayos X) o un radionúclido (medicina nuclear) entrega información sobre el medio irradiado.
En alta cantidad se busca causar daño controlado a tumores, minimizando el efecto en tejido sano.

## Slide 9: Radiografía
La imagen es plana,
perpendicular al
haz de radiación
Proporciona información anatómica
Primer radiografía médica por Röntgen de la mano de su esposa A. Ludwig 22 diciembre 1895
Radiografía digital actual

## Slide 10: Tomografía Computarizada (CT)
Mide absorción de rayos X conforme pasan por los tejidos
Imágenes anatómicas de alta resolución
Usa métodos de reconstrucción de imágenes para obtener las imágenes tomográficas
Buena delineación entre aire, hueso, grasa y tejido blando
Diferencias de contraste muy pequeñas entre tejidos blandos – difícil distinguir entre tejidos tumoral y sano

## Slide 11: Equipo de CT
Cortes axiales
11

## Slide 12
Notes: Enfatizando hueso y piel
Osirix 3D presets bone + skin II

## Slide 13: Tomografía por emisión de positrones (PET)
Modalidad de imagen a partir de la cual se obtiene información funcional de órganos y tejidos
Incorporación de un radiofármaco:
Los valores de cada voxel representan la concentración de actividad (actividad por unidad de volumen, e.g. mCi/cm3)
Se administran a los pacientes generalmente vía intravenosa
Información anatómica
Tomografía computarizada (CT) → PET/CT
Resonancia magnética (MR) → PET/MR
Radionúclido β+
Molécula de interés biológico

## Slide 14: Tomografía por emisión de positrones

## Slide 15: Tomografía por emisión de positrones (PET)
Se inyecta una substancia radiactiva que emite positrones
Los positrones se aniquilan emitiendo dos fotones de 511 keV
Detectados en coincidencia por pares de detectores opuestos

## Slide 16: Procedimiento
Producción del radionúclido
Producción del radiofármaco
Transporte
Administración al paciente
Escáner
Imágenes

## Slide 17: Dentro de un equipo PET

## Slide 18: Tomografía por emisión de positrones (PET)

## Slide 19: Combinación de modalidades: PET/CT
Coronal
Sagital
Axial

## Slide 20: Metabolismo del azúcar: fluorodesoxiglucosa, [18F]FDG
Útil para estudios neurológicos, cardiológicos y oncológicos
Tumores malignos necesitan mucha energía
Antes
Después

## Slide 21: Metabolismo del azúcar: fluorodesoxiglucosa, [18F]FDG
0
10
Índice metabólico

## Slide 22: Detectores para PET: cristales + fotodetector
Fotomultiplicadores de silicio (SiPM)
Centellador + fotodetector

## Slide 23: Teranóstica
Un campo de la medicina que combina el diagnóstico y la terapia para brindar un tratamiento específico
Una misma molécula se utiliza para
  Obtener imágenes de diagnóstico
  Dar tratamiento
  Dar seguimiento – evaluar la respuesta terapéutica
Predecir la efectivad del tratamiento
Imágenes de PET:
68Ga
18F
Terapia
177Lu
225Ac
227Th

## Slide 24: Cáncer
Shubhi Rana et al, "Aptamer: A theranostic approach towards breast cancer", Clinical Immunology Communications 3 (2023)

## Slide 25: Teranóstica
Paciente con metástasis de cáncer de próstata
PET/CT 68Ga-PSMA-11
Administración de 100 kBq por cada kg de peso
Niveles de PSA
Tratamiento con:
  225Ac-PSMA-617 (partículas alfa)
Antígeno prostático específico (PSA)
Antígeno de membrana específico de la próstata (PSMA)

## Slide 26: Teranóstica
Paciente con metástasis de cáncer de próstata
PET/CT 68Ga-PSMA-11
Administración de 100 kBq por cada kg de peso
Niveles de PSA
Tratamiento con:
  177Lu-PSMA-617 (partículas beta)
  225Ac-PSMA-617 (partículas alfa)
Antígeno prostático específico (PSA)
Antígeno de membrana específico de la próstata (PSMA)

## Slide 27: Escáner híbrido PET/MR
*Las imágenes de MR reflejan la densidad de protones y tiempos de relajación de espín de tejidos
PET
Información fisiológica
MR
Anatomía buen con contraste de tejidos blandos
Sugerido en los 90s
1er escáner clínico 2010s
Retos:
  Integración de ambas modalidades en un sólo gantry
  Detectores/electrónica compatible con B
  Métodos de corrección por atenuación (sin CT)*
    Segmentación de imágenes de MR
    Atlas
    Incluyen camilla y antenas
Ventajas del escáner PET/MR
  Alto contraste → diferentes secuencias disponibles
  Imágenes de MR funcional
  Dosis de radiación menor, ¡no hay CT!
  ¿Efecto del campo magnético sobre los positrones?
Plano transversal ()
27

## Slide 28: Siemens Biograph mMR PET/MRI
28

## Slide 29: Fusión PET/MRI
  Cortes axiales
  Cortes coronales

## Slide 30: Efecto de B sobre los positrones
Fuerza de Lorentz:
  Actúa perpendicular al movimiento del positrón
  Depende de la intensidad del campo magnético
  Trayectoria helicoidal
Energía relativista:
Combinando estas expresiones con la 2a Ley de Newton, se obtiene el radio de la hélice:
Ejemplo: para positrones de EK = 0.633 MeV, R=0.11 cm
R expresado cm, B en Tesla, Ek en MeV, m=0.511 MeV
Trayectoria helicoidal en el vacío*
Vacío
Agua
Punto de inicio
Considerando el poder de frenado
ESTAR: Stopping Powers and Ranges for Electrons
*Fuerza de Abraham–Lorentz de retroceso por la emisión de radiación
30

## Slide 31: Efecto de B sobre los positrones
Simulaciones Monte Carlo1,2,3 indican un alcance menor de los positrones con trayectorias perpendiculares a la dirección de B
Mejora en la calidad de imagen PET en el plano transversal
Pocos estudios experimentales4,5
1 Soultanidis et al., J. Phys. Conf. Ser., 317 (2011)
2 Bertolli et al., Phys. Med., 32 (2016)
3 Li et al., Eur. Phys. J. Plus 132 (2017)
4 Shah et al., PLoS ONE 9 (2014)
5 Soderlund et al., JNM, 56 (2015)
B=0 T
B=3 T
E (eV)
B=9 T
Simulaciones MC con PENELOPE 2018, N=50 positrones, B=Bk, positrones de 68Ga en agua

## Slide 32: PET/CT vs PET/MR
 | Siemens Biograph Vision 600 (PET/CT) |  | Siemens Biograph mMR (PET/MR) | 
Campo magnético (T) | 0.0 |  | 3.0 | 
Cristal centellador | LSO (3.2 × 3.2 × 20 mm3) |  | LSO (4 × 4 × 20 mm3) | 
Fotodetector | Arreglo 4 × 4 SiPMs |  | Arreglo 3 × 3 APDs | 
Diámetro del escáner(cm) | 78 |  | 60 | 
FOV axial (cm) | 26.1 |  | 25.8 | 
Ventana temporal (coincidencia) (ns) | 4.73 |  | 5.85 | 
Ventana de energía (keV) | 435-585 |  | 430-610 | 
Algoritmo de reconstrucción | TrueX + TOF ‘ultraHD-PET’ (3D OP-OSEM- PSF+TOF 8i5s) |  | ‘HD-PET’ 3D OP-OSEM- PSF 3i21s | 
Corrección por atenuación | CT Brain 1.0 H31f |  | -map (3D-CAIPIRINHA-Dixon-VIBE) | 
Tamaño de voxel PET | 0.709 × 0.709 × 1.0 mm3 |  | 0.701 × 0.701 × 2.03 mm3 | 
Resolución espacial PET (axial) | FWHM (1 cm) | 3.6 mm | FWHM (1 cm) | 4.3 mm
Resolución espacial PET | FWHM (10 cm) | 4.3 mm | FWHM (10 cm) | 6.6 mm
Resolución espacial PET (transversal) | FWHM (1 cm) | 3.7 mm | FWHM (1 cm) | 4.3 mm
 | FWHM (10 cm) | 4.3 mm | FWHM (10 cm) | 5.1 mm

## Slide 33: Maniquís de calidad de imagen
Laboratorio de Imágenes Biomédicas (LIBI)
Polimetilmetacrilato (PMMA) con diferentes insertos
Adaptado del maniquí de calidad de imagen (IQ) NEMA :
  Uniformidad
  Coeficientes de Recuperación (RC)
  Cocientes de desbordamiento (SOR)
  Resolución espacial (miniDerenzo)
  Detectabilidad de lesiones con esferas calientes (proporción 8:1) y frías
Radionúclidos: 18F y 68Ga
Maniquís desarrollados para evaluar un sistema PEM
L. F. Torres-Urzúa, Tesis MFM, 2018 (M. Rodríguez)
Torres-Urzúa et al., Phys. Med. Biol. 65 (2020)

## Slide 34
PET/CT
PET/MR
Diego M. Ku Toval Tesis de MFM (2023), PCF

## Slide 35: Maniquí de calidad de imagen: Uniformidad, RC y SOR (Con corrección por atenuación)
PET/CT
PET/MR
35

## Slide 36: Maniquí miniDerenzo
PET/CT
PET/MR
miniDerenzo
miniDerenzo
36

## Slide 37: Mamografía por emisión de positrones PEM-IFUNAM

## Slide 38: Maniquí antropomórfico de mama
Esferas calientes y frías en un fondo tibio con a 3.0 kBq/ml de 18F
Tiempo de adquisición: 5 min
PEM-IFUNAM
PEM Flex Solo II (INCan)
38

## Slide 39: PEM-IFUNAM
Dr. Serafín Castañeda
Depto. Ing. en Sistemas Biomédicos
Fac. de Ingeniería, UNAM

## Slide 40: Resumen y conclusiones
Aplicaciones de la física en medicina: diagnóstico y tratamiento
Radiación ionizante en diagnóstico: radiodiagnóstico y medicina nuclear
Las imágenes de PET se forman utilizando la detección en coincidencia de los fotones de aniquilación de 511 keV, reflejan la captación de un radiofármaco
Teranóstica: tratamiento y diagnóstico personalizado en uno
Equipos PET/RM – reducen el alcance del positrón en la dirección perpendicular a B
Desarrollo de un equipo de mamografía por emisión de positrones: PEM-IFUNAM

## Slide 41: Laboratorio de Imágenes Biomédicas, IF-UNAM

## Slide 42
Tomografía por emisión de positrones: una aportación de la ciencia y la tecnología a la salud
Dr. Héctor Alva Sánchez
halva@fisica.unam.mx
Instituto de Física, UNAM
Licenciatura en Física y Física Biomédica, Facultad de Ciencias, UNAM:
  https://www.fciencias.unam.mx/
Posgrado en Ciencias Físicas, UNAM:
  https://posgrado.fisica.unam.mx/
Maestría en Física Médica, UNAM:
  https://w2.fisica.unam.mx/fismed
42